保 修 说 明

我公司负责本仪器（包括传感器）12个月的保修期 ，保修期从出厂之日算起。用户在使用中，应遵守使用说明，由于用户使用不当，或工作环境恶劣而造成仪器损坏，不在保修范围之内。

重 要 提 示

1．在使用仪器之前，请仔细阅读说明书。

2．本仪器需由经过培训的人员使用。

3．本仪器的使用必须按照说明书确定的规则操作。

4．仪器的维修和部件的更换由我公司或各地维修站处理。

5．如果用户不依照以上说明擅自开机修理或更换部件，仪表的可靠性由操作者负责。

6．本仪器的使用还应遵守国内有关部门及工厂内仪器管理方面的法令和规则。

目   录

一、概    述…………………………………………………1

二、主要技术参数……………………………………………1

三、工作原理和仪器的面板结构……………………………2

四、仪器的安装………………………………………………3

五、仪器的使用………………………………………………3

六、充电管理  ………………………………………………8

七、仪器的标定………………………………………………9

八、常见故障与维修…………………………………………9

九、注意事项  ………………………………………………9

一、概    述

NK-101A型便携式氧量分析仪，是我公司最新研发的新型高精度便携式氧量分析仪；该仪器采用进口电化学传感器，结合单片机控制技术，具有测量精度高、使用操作简便的特点。

本仪器采用128×64点阵LCD显示器，高亮度，无视角影响，直观醒目，无人职守时，可定时记录氧含量值，最多可以存储3200个数据。采用触摸按键全中文菜单操作，通俗易懂、简单可靠；采用专用充电器充电，直流电池供电，一次充满后可连续工作25～30小时左右(不开气泵时)；同时可选配气泵。

NK-101A型便携式氧量分析仪，广泛适用于空分、石油化工、冶金、电子电力、机械制造及其它行业中的各种气体中氧含量的精密检测。

二、主要技术参数

1.测量范围：0-10/100/1000ppm；

2.测量精度：0-10/100ppm:≤±5%F.S   100-1000ppm: ≤±2%F.S ；

3.分 辨 率：0.01ppm；

4.响应时间：T90≤30 s；

5.稳 定 性：零点漂移≤±1%/7d；

量程漂移≤±1%/7d；

6.重 复 性：≤±1%F.S；

7.样气流量：300-400mL/ min；

8.样气压力：0.05MPa≤入口压力≤0.1Mpa； (出气口必须为常压)

9.工作环境：运行温度：－5℃～+45℃；

运行湿度：≤90%RH(无冷凝)

10.工作电源：仪器自带的可充电电池；

11.充电电源：～220V±10%，50HZ；

12.重    量：约4.0 kg；

三、工作原理和仪器的面板结构

㈠仪器的工作原理

NK-101A型便携式氧量分析仪工作原理框图如图所示。

NK-101A型便携式氧量分析仪由气路系统、氧气传感器、前置放大电路、模数转换电路、单片机、显示电路和按键组成；氧气传感器将被测样气中的氧含量转换为电信号，经前置放大电路放大整形后，由模数转换电路转换成数字信号，再送到单片机进行运算处理，然后由显示电路把被测样气中氧含量同时以ppm 或mg/m3的形式显示出来；同时显示器还显示当前日期、当前时间和当前的环境温度；

㈡仪器的面板结构

仪器面板结构图如下图所示。

图3－2(a)分析仪前面板示意图

图3－2(b)分析仪后面板示意图

四、仪器的安装

- 将仪器放置于一水平台上；

- 按下图连接好气路系统；

五、仪器的使用

㈠仪器的使用

1.打开设备上的取样阀，并调节使得出口压力在小于0.1Mpa(流量达到要求的情况下压力越小越好),再调节仪器上的流量调节阀门，若由于设备的压力过低而使流量达不到要求，则打开面板上的气泵开关，使得样气流量为300-400毫升/分左右。等待五分钟左右(时间长短应根据管路的长短而定)，再把四通阀逆时针旋转指向“检测”位置，打开仪器电源开关，方法为:按下开关三秒钟左右,看到开机画面后即可松开按键,仪器进入开机界面，然后进入测量界面。待仪器显示值基本稳定后即为样气的氧含量。

注意：在测量中，被测气体不能含有液体且不能堵住排气口必需保证排气通畅，否则会造成传感器的永久损坏。由此产生的一切后果由使用者负责。

2.仪器通气使用之前，后面板上的四通阀一定要指向“排空”位置；仪器使用完毕或测量过程中更换被测样气时，也要先将此四通阀指向“排空”位置，否则会影响测量速度和精度。

3.按照“仪器的安装说明”安装好仪器，连接好气路及电源；打开仪器前面板的电源开关，通入被测气体（注意取样压力不可大于0.25Mpa），调节仪器前面板上“流量调节”旋钮将流量调整到400±10mL/ min，吹扫约五分钟（吹净管路中附着的高浓度氧，否则会影响测量速度和精度。），然后把后面板上的四通阀逆时针快速旋转90℃指向“检测”位置；待显示器的显示值稳定后即为被测样气中氧的含量。

4.关机时，应先将四通阀顺时针旋转90℃指向“排空”位置(否则传感器长期渗入空气,传感器的寿命将会大大缩短)，关闭气泵然后关闭电源开关，方法为:按下开关三秒钟左右，听见蜂鸣器响过后即可松开。最后关断被测气体气源。

㈡仪器的菜单操作

仪器采用全中文菜单显示、触摸按键操作；按键共有菜单、▲、▼、确定、   五个键，当用户按下某一个按键时，仪器将发出“嘀”一声，表明按键操作有效；仪器的显示界面分为四级，第一级为主界面（即测量示值的显示界面），第二级为设定项目的选择界面（即参数设置界面），第三级为各项目的具体参数修改界面；

在第一级界面下，按 菜单 键则仪器进入第二级界面（即参数设置界面），如下图：

按 ▲ 或 ▼ 键来选择设定项目，再按 确定 键进入该项的下一级菜单，在下一级菜单中，若按 菜单键，并退出该菜单返回上一级菜单。

1.系统设置，如下图：

- 设定日期时间：在系统设置下，选择该项。

按确定键进入系统设置， 按 ▲ 或 ▼ 键将箭头移动到日期时间项，按 确定 键进入该项，此时日期的前两位即年闪烁，按 ▲ 或 ▼ 键修改后按 确定 键保存当前，此时日期的中间两位即月闪烁，按 ▲ 或 ▼ 键修改后按 确定 键保存，此时日期的后两位即日闪烁，按 ▲ 或 ▼键修改后按 确定 键保存，此时仪器进入时间设定，时间的前两位即小时闪烁，按 ▲ 或 ▼ 键修改后按 确定 键保存，此时时间的中间两位即分钟闪烁，按 ▲ 或 ▼ 键修改后按 确定 键保存，此时时间的后两位即秒闪烁，按 ▲ 或 ▼ 键修改后按 确定 键保存并返回第二级菜单（在任何一项的设定中，若按 菜单 键则退出日期时间项，并返回第二级菜单。）

- 设定记录间隔：在系统设置下，选择该项。

按确定键进入系统设置，按 ▲ 或 ▼ 键将箭头移动到记录间隔项，按 确定 键进入该项，此时间隔时间的前两位即小时闪烁，按 ▲ 或 ▼ 键修改后按确定键保存，此时间隔时间的中间两位即分钟闪烁，按 ▲ 或 ▼键修改后按 确定 键保存，此时间隔时间的后两位即秒闪烁，按 ▲ 或 ▼ 键修改后按 确定 键保存并返回第二级菜单（在任何一项的设定中，若按 菜单 键则退出记录间隔项，并返回第二级菜单。）

！注意：间隔时间最大为23时59分59秒，若间隔时间为0时0分0秒，则不记录任何时刻的数据！若3200个数据记录已满，则下一个新数据将从原始记录中的第一个开始覆盖！

3）  设定清除记录：在系统设置下，选择该项。如果要清除记录按确认键，否则按菜单键退出。

4）  设定单位在系统设置下，选择该项。按 ▲ 或 ▼ 键选择单位。

按 确定 键进入该项，此时显示器显示如下图：

按 菜单 键返回上一级级菜单。按 ▲ 或 ▼ 键来选择显示单位，再按 确定 键保存并返回上一级菜单，若按 菜单键，则不保存修改的数据，并退出该菜单返回上一级菜单。

2.报警设置，在第一级菜单下选择该项。在报警开关设置为开的状态是如果测量值超过报警点仪器将发出“嘀、嘀、嘀…”的提示音。如下图：

按 ▲ 或 ▼ 键来选择设定项，再按 确定键被设定项开始闪烁，再按按 ▲ 或 ▼ 键即可修改参数，按 确定键保存。若按 菜单键，则不保存修改的数据，并退出该菜单返回上一级菜单。

3.校准设置，如下图：

仪器校准采用标准气体进行两点校准，即零点和量程校准；

标准气要求： 10ppm以下的氮中O2作为零点标准气，800ppm左右的氮中O2作为量程标准气。

- 仪器的零点校准

仪器开机5分钟后，给仪器通入零点标准气，约30分钟左右等显示稳定后把显示值是与标准气的标称值比较。看是否在误差范围以内，如果在误差范围以内则不需要修改，如果在误差范围以外则需要修改。进入校准设置选择用户校准按确认进入再次输入密码，然后按▲或 ▼键修改该值到“标准气体标称值”，按住▲或 ▼键不放可快速修改。修改完毕按一下确认键将保存该值并自动进入量程校准。按菜单键退出。

- 仪器的量程校准

仪器开机5分钟后，给仪器通入量程标准气，约30分钟左右等显示稳定后把显示值是与标准气的标称值比较。看是否在误差范围以内，如果在误差范围以内则不需要修改，如果在误差范围以外则需要修改。进入校准设置选择用户校准按确认进入再次输入密码，然后按菜单键选择量程校准再按▲或 ▼键修改该值到“标准气体标称值”，按住▲或 ▼键不放可快速修改。修改完毕按一下确认键将保存该值并自动进入量程校准。

此时校准完毕，再通入零点气验证一下是否校准无误，反复几次，直到两点基本吻合为止。

恢复数据

此功能指的是恢复工厂校准时的数据，如果用户在进行校准时不慎操作错误，使仪器不能正常测量，此时可进行恢复工厂校准（工厂校准值并不能代表当前情况下的准确值）。

标定周期：连续使用一般应在12个月后标定一次；间断使用一般应在2年后标定一次。

为了不使用户在操作失误中修改校准数据，我公司在校准时加入了密码，仪器出厂前均已校准无误，用户无权修改校准数据。如有特殊需要，请与我公司联系，敬请用户谅解！

4.工厂设置，此项是仪器工厂调试用，用户无权使用。

5.记录数据显示：在第一级界面下按 ▲ 键仪器进入数据记录界面，如下图

（示意图）

每页显示七个数据，按 ▲ 或 ▼ 键向前（指时间）或向后（指时间）翻页，用户可根据左上角的日期和左面第一列的具体时间来寻找您在某一时刻所需要的数据，在此页面下按 菜单 键则退出记录数据显示，回到第一级界面下。

6.记录曲线显示：在第一级界面下按 ▼ 键仪器进入曲线记录界面，如下图

按 ▲ 或 ▼ 键向前（指时间）或向后（指时间）翻页，曲线记录只是反映一个变化趋势。

定时退出功能：在以上介绍的各种参数设置或查寻状态中，无论用户停留在哪一项中，若三十秒内无按键（任何按键）操作，仪器将自动退出参数设置或查寻状态，进入正常测量状态。

为了不使用户在操作失误中修改校准数据，我公司在校准时加入了密码，仪器出厂前均已校准无误，用户无权修改校准数据。如有特殊需要，请与我公司联系，敬请用户谅解！

定时退出功能：在以上介绍的五种参数设置或查寻状态中，无论用户停留在哪一项，若三十秒内无按键（任何按键）操作，仪器将自动退出参数设置或查寻状态，进入正常测量状态。

！提醒：用户在进行参数修改时，按 确定 键保存的数据就是当前项中闪烁显示的数据，若您不想保存修改的数据，请按 ▲ 或 ▼ 键修改到原来数值，然后按 确定 键保存并进入到下一项修改中，或直接 菜单 键退出该状态！

六、电池的充电管理

该仪器采用专用充电器充电，直流锂电池供电，一次充满后可连续工作25～30小时(不开气泵时)；正常工作中，电池电量以方格的形式在测量界面的右上方显示.

无论在何种情况下,只要接入充电器则仪器开始为电池充电。在正常使用情况下,当电池电量即将耗尽时电池格闪烁,同时蜂鸣器报警.若此时不接入充电器,则仪器将在短时间内自动关机,以保护电池不使其过度放电。

充电时间一般在8小时左右（充电时间一般会随电池寿命而有所变化）。虽然充电有充电器自行管理，但是充电时间不宜过长，最多请不要超过24小时。如果仪器长时间不用时建议隔1个月给仪器充一次电。

七、仪器的标定

仪器在出厂前均已经校准无误，用户可直接使用。仪器在使用一年后，如果用户需要校准,因现场条件有限，请寄回生产厂家进行校准。所发生的一切费用均由用户负责，敬请谅解！

八、常见故障与维修

| 故障现象 | 原 因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 对测量气体无反应或示值偏低、偏高 | ⒈未标定准确 ⒉传感器失灵 ⒊信号线未连接好 ⒋样气中含有液体 | ⒈重新标定 ⒉检查连线或更换 ⒊检查连接信号线 4.检查传感器内有无污物 |
| 无显示 | 1.电路故障 2.电池没电 | 1.返厂修理 2.给电池充电 |
| 示值不稳定 | ⒈传感器失效 ⒉电路故障 | ⒈检查连线或更换 ⒉返厂修理 |
| 对测量气体反应迟钝 | ⒈传感器老化 ⒉样气中含有少量液体 | ⒈更换传感器 ⒉用干净高纯氮气吹扫一到两个小时 |
| 流量计无指示 | 1.进气口处的堵塞； 2.排气口处的堵塞； 3.内部管路堵塞 | 1.检查过进气口； 2.检查过排气口； 3.返厂维修 |

九、注意事项

被测气体一定不能含有腐蚀性物质、液体、油污、颗粒状杂质等，否则会造成传感器的永久损坏及仪器内部管路的堵塞。由此产生的一切后果全部由使用者承担。

# Text boxes

t：18.9℃

选择单位

mg/m3

- 日期时间

- 记录间隔

- 清除记录

- 测量单位

1.系统设置

2.报警设置

3.校准设置

4.工厂设置

西安诺科仪器有限责任公司

排空

开关

进气

09-12-20   ppm    mg/m3

08:35:10  0.85     2.7

08:35:15  0.85     2.7

08:35:20  0.85     0.1

08:35:25  0.85     6.4

流量计

检测

选择单位

ppm

1000

充电

1.53     O2

04-12-13       17：35：57

### 确定

▼

菜单

排气

▲

1.报警点：10.0

2.模  式：上限

3.开  关：关

0.00

键盘

显示部分

单片机

模数转换电路

密码 ****

前置放大电路

传感器

气路系统

气泵

NK-101A型氧量分析仪